缺陷管理制度

| 文件编号： | SMP7.3-05 |
| --- | --- |
| 版本： | A/1 |

| 编写人 |  | 编写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人 |  | 审核日期 |  |
| 批准人 |  | 批准日期 |  |
| 发布日期 |  | 实施日期 |  |

- 更改记录

| 版本 | 变更编号 | 更改说明 | 更改日期 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | / | 新文件 | 2022-11-16 | 王珍临 |
| A/0 | / | 修改文件版本号 | 2024-09-20 | 徐蕾娜 |
| A/1 | 20250007 | 2025.06.05-2025.06.06 NMPA体系核查整改： 1、增加上市后发现的缺陷评估、评审及批准程序。 | 2025-06-13 | 徐蕾娜 |

- 目录

更改记录	2

目录	3

1. 介绍	5

1.1. 目的	5

1.2. 适用范围	5

1.3. 参考文件	5

1.4. 相关记录	5

2. 职责	6

2.1. 研发部	6

2.2. 生产部	6

3. 程序	7

3.1. 缺陷管理委员会	7

3.2. 缺陷严重性等级	7

3.3. 缺陷优先级别	8

3.4. 缺陷的状态	8

3.5. 缺陷管理流程	8

3.5.1. 上市前缺陷的管理	8

3.5.1.1. 缺陷的新增	8

3.5.1.2. 缺陷的评估	9

3.5.1.3. 缺陷的解决	9

3.5.1.4. 缺陷的验证	9

3.5.1.5. 缺陷的关闭	9

3.5.2. 上市后缺陷的管理	10

3.5.2.1. 缺陷发现与收集	10

3.5.2.2. 缺陷评估与上报	10

3.5.2.3. 缺陷评审与决策	10

3.5.2.4. 缺陷解决与验证	11

3.5.2.5. 缺陷关闭与后续处理	11

3.6. 缺陷分析报告	11

3.7. 遗留缺陷跟踪	12

3.8. 缺陷分析	12

4. 附录	13

介绍

目的

识别产品生命周期内与产品质量有关的缺陷，规定了缺陷的提出，评估，解决，验证，关闭的处理过程，确保所有缺陷状态明确，并被有效跟踪和管理。

适用范围

本文件适用于所有产品缺陷的控制与管理。

参考文件

- QP7.3设计和开发控制程序

- QP7.5.3产品安装控制程序

- SMP7.3-04软件更新维护管理制度

相关记录

- QR-SMP7.3-05-01缺陷评估报告

- QR-SMP7.3-05-02缺陷记录表

职责

研发部

测试人员负责提交缺陷，研发部负责修改缺陷。

生产部

组织评审缺陷处置方案，质量部协助评审缺陷。

程序

缺陷是与预期或规定用途有关的不合格，是设计输出不满足设计输入的体现。

缺陷管理委员会

缺陷管理委员会（CCB，Change Control Board），主要负责产品开发过程中的缺陷和变更的控制和管理。CCB可以由一个小组担任，负责做出决定将哪些缺陷需要修复、哪些已建议需求变更或新产品特性付诸应用。

CCB是系统集成项目的所有者权益代表，负责裁定接受哪些缺陷或变更。CCB通常涉及用户和实施方的决策人员，成员应该包含：

- 产品或计划管理人员；

- 项目管理人员；

- 设计开发人员；

- 测试人员或质量保证人员；

- 市场销售部或客户代表；

- 制作用户文档相关人员；

- 配置管理人员。

缺陷严重性等级

| 缺陷严重度等级 | 描述 |
| --- | --- |
| 提示 | 产品的次要功能、提示或应用的部分失效 |
| 一般 | 产品的主要功能或应用的部分失效 |
| 严重 | 安全相关或与法规和标准不符，或产品基本功能或应用失效且无有效应急方案避免或恢复。 |
| 致命 | 系统崩溃、软件使用过程中存在明显障碍，核心功能无法使用； |

缺陷优先级别

| 优先级别 | 描述 |
| --- | --- |
| 1/立刻 | 高优先级别。在产品生命周期某一阶段，必须马上解决。 |
| 2/紧要 | 中优先级别。在产品生命周期某一阶段，应该急需解决。 |
| 3/重视 | 低优先级别。在产品生命周期某一阶段，允许情况下可以解决。 |
| 4/正常 | “正常处理”进入个人计划解决，不影响需求实现。 |

缺陷的状态

| 缺陷状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 激活 | 在创建缺陷时 |
| 已解决 | 缺陷中的问题已经被解决 |
| 已关闭 | 验证问题已经被解决，CCB最终评审，确认缺陷关闭 |

缺陷管理流程

上市前缺陷的管理

缺陷的新增

发现问题应及时提交缺陷。

在提交过程中应客观，准确，全面的描述缺陷，必须填写的内容有：名称，描述，可重复性，关联的问题，问题类型，严重性，优先级，缺陷类别，在描述中详细说明缺陷发生的场景、操作步骤，并明确预期结果等。

缺陷的评估

提交者如能确认解决者，可直接将缺陷指派给相关人员处理，如不确定，可通过CCB进行指派。CCB接收到新建缺陷时需评估优先级和重要度后转给相关人员处理，并将状态改成处理状态，如识别为风险问题，需明确标识，风险人员确认是否已经识别进风险分析中。

缺陷的解决

当研发人员或其他处理者解决完后，需填写清楚问题原因，解决方案，解决版本，和建议验证方案，并转给测试人员或缺陷提出者验证，并将状态改成解决状态。当问题存在有多人解决，可新建缺陷并明确需要解决的问题，给到相关人员；也可以将能解决的问题完成后转给其他人员，转给其他人员时也需填写问题原因，解决方案，和建议验证方案，状态保持不变。如存在缺陷处理者对缺陷本身有疑问或认为不是问题，可将缺陷转给CCB，并说明原因。基于严重缺陷及复杂问题，需确认是否涉及其它模块或功能的修改，需解决方案中描写清楚，并给出建议测试方案。

缺陷的验证

验证人员根据解决信息进行验证，如涉及其它模块或功能，一并进行验证，验证完成后，验证通过，转给CCB，填写验证证据，并给出结论，将状态改成关闭。验证不通过，转给处理者重新解决，并将状态改成激活状态。

缺陷的关闭

CCB处理验证状态的缺陷时确认解决验证是否充分，如符合本制度，可进行关闭，将状态更新为关闭。如评估发现缺陷处理、验证不充分，可转给相关人员重新处理，并将更新对应的状态。

上市后缺陷的管理

缺陷发现与收集

通过多渠道收集上市后软件缺陷信息，包括用户反馈（如医院临床使用人员、患者）、客服热线、官方网站反馈平台、应用商店评论区；不良事件监测系统上报；定期的软件运行日志分析；市场调研及用户回访结果。使用《缺陷记录表》详细记录缺陷发现时间、发现者信息、软件使用版本号（X.Y.Z.B）、使用环境（硬件配置、操作系统版本等）、缺陷具体描述（操作步骤、实际结果、预期结果）、是否造成不良事件及影响程度等内容。

缺陷评估与上报

由销售部对收集到的缺陷信息进行初步评估，判断缺陷的真实性、可重复性，根据3.2缺陷严重性分级和3.3缺陷优先级别，初步划分严重性和优先级。对于“严重”和“致命”级的缺陷，需立即上报至管代和质量部；对于“提示”和“一般”级的缺陷于24小时内上报至管代和质量部。

缺陷评审与决策

由质量部牵头，联合研发部、销售部成立专项评审小组，对上报的缺陷进行评审。评审内容包括但不限于：

- 评估缺陷对软件安全性、有效性的影响，分析是否会导致患者伤害、诊断治疗错误或数据丢失等；

- 判定缺陷是否触发医疗器械禁戒机制；

- 评估缺陷对已上市产品的影响范围，包括涉及的软件版本、用户群体、使用场景。

对于“致命”缺陷：评审结论需经企业负责人审批，确认是否启动产品召回、紧急软件更新等措施，并在24小时内完成；

对于“严重”缺陷：由管代、质量负责人和技术负责人联合批准解决方案，确定是否需要发布补丁或版本更新；

对于“一般”、“提示”缺陷：纳入季度或年度更新维护计划，由研发部负责人批准执行。

缺陷解决与验证

研发部根据评审结论制定缺陷解决方案，明确问题根本原因、代码修改方案、预计修复版本（X.Y.Z.B中的Z值或B值变更）、所需时间及资源。对于涉及算法变更、功能调整的，需重新进行风险分析和验证计划制定。严格按照方案进行缺陷修复，记录修复过程中的代码变更、配置调整等信息，确保可追溯。​

验证测试：开展全面的验证测试，包括缺陷修复验证、回归测试，对于高风险缺陷，需模拟临床场景进行测试，确保修复不会引入新问题。必要时，邀请部分用户参与测试（如试点医院），收集实际使用反馈，验证解决方案的有效性。测试完成后，编写详细的测试报告，包含测试环境、测试用例执行情况、测试结果分析等内容。

缺陷关闭与后续处理

专项评审小组对验证结果进行审核，确认缺陷已成功修复、风险已降低至可接受水平、相关文档（用户手册、技术文档、风险分析报告等）已更新后，由质量负责人批准关闭缺陷。

对于涉及软件更新的缺陷修复，通过邮件、短信、软件内推送等方式通知用户，说明更新内容、操作步骤及注意事项。​

若启动产品召回，按照《医疗器械召回管理办法》的要求，及时通知相关医疗机构、经销商和用户，明确召回原因、召回范围及后续处理措施。同时，按照《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法规要求，在规定时限内向监管部门提交缺陷相关报告（如不良事件报告、软件更新备案等），并留存相关记录。

定期对上市后缺陷管理工作进行总结分析，识别产品设计、开发、测试及售后环节存在的问题，提出改进措施，优化产品质量和管理流程，预防类似缺陷再次发生。

缺陷分析报告

根据项目计划节点或阶段性的测试完成后，测试工程师将该阶段发现的缺陷进行统计分析，编制《缺陷记录》，包括缺陷的数量、缺陷类型分类、缺陷分类百分比等。在项目适当的节点/活动时，需进行剩余问题评估并输出剩余问题评估报告。综合考量缺陷的严重度等指标。具体评估方法和接受准则在项目策划文件中定义。

遗留缺陷跟踪

对于让步放行的产品，需要跟踪产品发布后的运行情况。对遗留的缺陷在《缺陷评估报告》跟踪记录并分析其影响范围，直到遗留缺陷形成解决结果，剩余风险可接受为止。

缺陷分析

通过缺陷的数据分析，总结缺陷出现的原因、类型和规律，采取相应措施避免该类型缺陷再次出现，提高产品质量。缺陷分析方式：

产品缺陷趋势图：统计项目组阶段的缺陷的趋势图，用于分析产品质量。

测试人员在每个项目在每轮测试结束后，将缺陷分析结果写在测试报告中，由研发部负责人审批。

- 附录

N.A